关于申请采购进口眼科超声乳化仪的论证报告

各潜在供应商：

我院拟采购壹套进口眼科超声乳化仪，已完成院内论证及专家论证，现予以公示。

公示日期：2022年7月22日－2022年7月28日

监 督 人：南平市财政局采购办

监督电话：0599-8830139

附件１：关于申请采购进口眼科超声乳化仪的论证报告

附件２：关于申请采购进口眼科超声乳化仪的专家论证

南平市第一医院

2022.7.22

附件1

关于申请采购进口眼科超声乳化仪的论证报告

1、需求及现状：

（1）采购需求：

南平市第一医院眼科是南平市最早开始从事白内障手术的医疗机构之一，如今它已经发展成为闽北地区白内障手术量较多的科室之一，拥有一流的检查设备和专业人才梯队。白内障目前是我国致盲率第一的眼病，白内障超声乳化术是唯一治疗白内障的方法，它必须用到眼科超声乳化仪。经过多年的发展，眼科在治疗白内障眼病方面做到让病人术后不仅看得见，而且看的清，从早期的防盲到现在的精准屈光，使病人术后视觉质量越来越高，广受临床及患者好评。由于我科室现有超声乳化仪设备已使用12年，设备故障频发、严重影响病人安全及术后视觉质量提升，缺少能满足临床需求的新技术，因此本次申请采购的超声乳化仪设备主要用于满足临床手术保证病人安全及术后视觉质量提升为主，同时设备要求小切口、具有保证病人眼内前方稳定性的先进技术，提高手术效率的前沿科技水平，同时保证手术安全，有利于带教年轻医生和科研。

因此现需采购1台眼科超声乳化仪，除要求保证病人眼内前房稳定性外，满足术中液流的稳定性及超声效率的高效性，尤其在复杂白内障方面需要更稳定的前房及高效的超声。

（2）采购前的现状

目前科室唯一一台眼科超声乳化仪已使用12年，最近故障频发，效率低下,手术时间拉长影响了手术效率；

（3）设备技术参数及功能要求

1、 泵系统：先进的液流技术，全密闭、非顺应性液流管理系统；

2、 多个超声模式：扭动超声乳化模式，超声振动方向为左右侧向；纵向超声乳化模式，超声振动方向为纵向；

3、前节玻切：气动玻切；子模式：前节玻璃体切除、虹膜周切、皮质去除、粘弹剂抽吸。

2、进口眼科超声乳化仪的优势及购买原因：

目前进口眼科超声乳化设备能保证平稳的液流，稳定的眼内前房，稳定高效的超声乳化效率，最大程度保证病人术中的安全，使术后病人的视觉质量恢复到最好的水平，在专业临床领域也拥有目前行业最先进技术。

（1）泵系统：在术中能保证稳定持续的液流环境，眼内前房的稳定性及核块处理的高效性。

（2）液流系统：实时监测病人眼内液流的变化情况进行动态的增减灌注，保证病人安全，前房稳定。

（3）多个超声模式：在处理核块的同时能够保证高效的乳化效率，针头稳定的做功不浪费针头能量，保证角膜切口处的热损伤最小，最大程度上保护角膜的热灼伤提高乳化效率。

3、国产同类产品情况：

国产超声乳化仪泵系统中的积液盒与抽吸管路为分体式，非一体式积液盒设计，会有少部分气体从缝隙中进入管道内，使眼内液流循环不稳定，造成波动，使病人后囊膜随时都有破裂风险，造成医患纠纷。眼内液流循环不稳定，使得术中白内障核块乳化效率偏低，易造成病人角膜水肿乃至破后囊的风险加大，手术效率及术后病人视力的恢复均无法达到临床要求的效果。

综上所述，目前国内此类设备无法满足临床需求，我院拟采购一台进口超声乳化仪，满足三甲医院白内障手术的科、教、研工作的要求。

南平市第一医院

2022.7.21

附件2

政府采购进口产品专家论证意见

| 一、基本情况 |  |
| --- | --- |
| 申请单位 | 南平市第一医院 |
| 拟采购产品名称 | 眼科超声乳化仪设备采购 |
| 拟采购产品金额 | 91.8万元人民币 |
| 采购项目所属项目名称 | 医疗设备采购 |
| 采购项目所属项目金额 | 91.8万元人民币 |
| 二、申请理由 |  |
| þ1.中国境内无法获取： |  |
| ¨2.无法以合理的商业条件获取： |  |
| ¨3.其他。 |  |
| 原因阐述： 南平市第一医院眼科在南平市最早开始从事白内障手术的医疗机构之一、 如今它已经发展成为闽北地区白内障手术量较多的科室之一，拥有一流的检查设备和专业人才梯队，在应对复杂的白内障以及病人自带一些基础病方面的白内障有丰富的经验，另外科室目前在用的超声乳化仪设备已使用10年有余，故障率较高，影响手术效率及安全，因此本次申请采购的眼科超声乳化仪设备需要满足以下条件:A.同时具备双压力感应技术及国际先进的液流技术，保证手术安全及病人眼内前房的稳定性。B.具备扭动超声功能，保证核块处理的高效性及角膜切口处的热安全性。C . 具备前节气动玻切，切割频率1-4000cpm，拥有多个子模式：前节玻璃体切除、虹膜周切、皮质去除、粘弹剂抽吸，可随意切换使用，可接23G玻切头。 |  |
| 三、专家论证意见 |  |